进口产品专家组论证意见公示

| 采购人 （盖章） | 成都市妇女儿童中心医院 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府 采购 进口 产品 论证 专家 名单 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |  | 专业 |
|  | 谢碧俊 | 四川省疾控中心 | 主任技师 |  | 医疗 |
|  | 徐先顺 | 四川省疾控中心 | 主任技师 |  | 医疗 |
|  | 闫新林 | 成都中医药大学 | 教授 |  | 医疗 |
|  | 李玲钰 | 核工业416医院 | 副主任医师 |  | 医疗 |
|  | 韩丽芬 | 北京万商天勤（成都）律师事务所 | 律师 |  | 法律 |
| 专 家 组 论 证 意 见 | 技术专家意见： 一、液氮罐 拟采购液氮罐主要应用于IVF实验室储存冷冻的胚胎及配子。所使用的设备应具备： 1.进口液氮罐真空层较厚，液氮挥发慢，挥发0.39升/天；而国产液氮罐真空层较薄，液氮挥发≥0.5升/天，从长远看，进口液氮罐性价比高。 2.进口液氮罐有上锁功能，能增加储存胚胎的安全性；国产液氮罐无上锁功能，胚胎储存不安全。 3.进口液氮罐匹配罐内液面高度识别系统，可动态监测液氮面高度，及时提醒添加液氮；国产液氮罐无匹配罐内液面高度识别系统功能。 综上，目前国产同类产品不能满足采购单位正常合理的性能需求，国外同类设备可满足采购单位的要求，同时该设备不属于商务部《限制进口机电产品目录》和《中国禁止进口限制进口技术目录》中禁止或限制采购产品，故建议购买进口液氮罐。 二、医用超低温冰箱 本次拟采购的医用超低温冰箱主要用于长期低温保存样品。关键性技术指标主要为制冷系统、保温性能、样品安全性和故障率等。 进口产品采用双压缩机复叠式制冷设计。温度范围：-50℃— -86℃，采用较窄温度领域，制冷效率高，温控更加精准。外门1个（带3层非平面密封条，密封性能好），内门2个，内门带聚氨脂保温层，不锈钢一体包边，经久耐用。温度探头采用高标准感温探头PT1000，确保温度显示的准确性。 国同类产品，在冷冻温度、箱体绝热技术，冷却系统上存在差距，对保存品危害性增大。 综上所述，由于国产产品无法满足采购单位的工作要求，且此设备不属于《中华人民共和国禁止进口、限制进口产品目录》中禁止或限制产品，建议采购进口医用超低温冰箱。 |  |  |  |  |
| 拟采购清单 | 序号 | 产品名称 |  | 数量（台/套） |  |
|  | 1 | 液氮罐 |  | 2台 |  |
|  | 2 | 医用超低温冰箱 |  | 1台 |  |
| 其 他 事 项 | 相关单位和个人对专家组论证意见有异议的，可以自本公示发出之日起3个工作日内（ 2021 年6 月21日- 2021 年 6月25日），填写《进口产品公示反馈意见》，并报送采购人。 采 购 人 联系人：刘老师 电话：028-61866000-6704 |  |  |  |  |