一、维修项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格型号** | **故障现象描述** | **更换配件** |
| 1 | 脑功能监护仪 | nicolet monitor | 无法进入系统 | 1、更换硬盘 2、安装系统软件 |
| 2 | 脑功能监护仪 | nicolet monitor | 无法进入系统 | 1、更换硬盘 2、安装系统软件 |
| 3 | 超声骨强度仪 | sonost-2000 | 外壳损坏水囊漏水 | 更换外壳和水囊固定器 |
| 4 | 鼻内窥镜 | PENTAX 型号FNL-10RP3 | 1、插入管多处压扁、变形；2、图像有黑斑、黑点多；3、导光管磨损脱皮；4、光束断丝约60%； 5、先端磨损严重；6手柄外壳开裂、漏水；7、目镜系统模糊；8、蛇骨变形。 | 更换：1、像素一条 2、目镜系统一套 3、金属网布一根 4、先端一根 5、 光束 一套 6、 弯曲橡皮一根 7、插入管1套 8 蛇骨一根 9、盘管总成两套 10、导光管一条 11、钢丝两根 12、手柄外壳一个 |
| 5 | 酸性氧化电位水生成器 | KH AEOW-3000 | 酸水泵故障不出水 | 隔膜泵 控制器 压变 压力包 |
| 6 | 脑电生物反馈治疗仪 | infiniti3000a | 不显示脑电数值 | 更换传感线一套 |
| 7 | 视频脑电图机 | EEG-1200C | 闪光灯坏 | 更换闪光灯 |

二、报价要求：以人民币报价，报价包含维修费、技术服务费、零备件和专用工具费、技术资料费、人工费、差旅费、住宿费、管理费等相关费用。

三、比选人资格要求

（一）供应商应当具备下列条件

1．具有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．有依法纳税和社会保障资金的良好记录。

5．在经营活动中无违纪记录。

（二）资格预审文件须包含下列资料

1．营业执照。

2．税务登记证。

3．组织机构代码。

4．授权委托书（含盖公章的法人及委托人身份证复印件）。

5．参加比选商家需提供盖公章的近三年无行贿犯罪记录承诺书（中国裁判文书网站或信用中国网站查询后截屏盖章）。

四、公告时间：挂网次日起7天。

五、资格预审文件递交及报名时间和地点

截止时间：挂网公告结束当天17：00

地点：成都市妇女儿童中心

联系人：刘老师

电话：028-87461829

六、比选结果将在成都市妇女儿童中心医院官方网站公示。