## Sheet1
川渝医院采购联盟2025年医疗设备集中市场调研第八批调研明细表（CDLC-2025008-1)
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，若需增加请在最后一列备注注明。 （二）电子版发送上传至指定位置（文件命名：生产厂家+成都市级医院采购联盟2025年医疗设备集中市场调研第八批调研明细表）。 (三）若厂家仅一个档次的产品如满足需求请在最低、中档、高档次均填写信息。 （四）若设备含有可升级或可选配模块，注明各模块名称、主要功能及价格。 （五）本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明第一项第几条具体指向。
序号 | 调研单位 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置（可按照实际需求进行增补修改） | 特殊配置要求 | 质保年限（整机含配件） | 付款周期 | 进口/国产 | 送货地点 | 生产厂家 | 过保后维保全保方案价格（按照报价的%进行填报） | 满足需求预算范围内最低配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 低配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 低配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内中等配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 中配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 中配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内高档配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 高配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 高配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 可选配模块及各模块价格，若有多项 | 产品上市时间 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜中国医院综合排行榜A++++、A+++用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜 中国医院综合排行榜A++、A+、A的用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品三级甲等综合医院用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户） | 响应品牌近三年的市场占有率，并注明数据来源 | 如刚上市新产品无用户，请注明产品的具体情况及优势 | 参数反馈 | 备注
JZDY-08-1 | 成都市级联盟单位 | 耳鼻动力系统 | 1 | 80 | 80 | 1.主机具有高解析度触摸屏：显示转速、转向（顺、逆时针旋转）、刀头开口角度、手柄连接状态、注水量等； 2.可分别连接鼻咽喉吸切器、高速耳科手柄、显微耳钻手柄、高速电钻手柄、微型锯手柄等； 3.多功能脚踏：控制马达开停、转动方向、手柄切换、刀头开口角度； 4.内窥镜冲洗系统功能：实现内窥镜冲洗，保持手术良好视野，可以连接神经监护仪：在水冷式耳钻操作中，提供神经监护功能； | 1.鼻科吸切手柄 2.颅底手柄 | 无 | 3年 | 合同签订后收到有效票据15工作日内预付30%，验收合格后15日内付剩余70% | 进口 | 成都
JZDY-08-2 | 成都市级联盟单位 | 手术灯 | 14 | 20 | 280 | 1.灯头为双母灯，采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。 2、手术灯灯头≥IP54防水防尘等级 3、采用触摸屏式控制操作方式。具备色温可调功能，可调范围不小于3500K-5100K,还可进行光斑、照度等操作。4、双母灯深腔照明率实测值不小于100%；偏置单遮板无影率实测值不小于80%±2；偏置单遮板+深腔无影率实测值不小于80%±2。配置智能阴影管理系统，在开启状态下：深腔照明率实测值≥100%；单遮板无影率实测值≥90%±2；单遮板深腔无影率实测值≥90%±2。5、小C臂绕大C臂旋转范围：无限位，且灯头绕C臂旋转范围：无限位 6、腔镜模式环境光光斑直径≥60cm，可覆盖胸腹腔；光斑均匀性不低于50%；照度不低于3000lux | 1、双母灯 2、触摸控制屏 3、消毒手柄 | 无 | 3年 | 合同签订后收到有效票据15工作日内预付30%，验收合格后15日内付剩余70% | 国产 | 成都
JZDY-08-3 | 成都市级联盟单位 | 手术床 | 5 | 20 | 100 | 1.手术床配有高性能充电电池。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。 2.手术床控制必须满足手持无线控制器和床身立柱应急控制面板两套控制方式，且两套控制方式相互独立。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。 3.手术床承重≥400kg。 4.手术床床垫由质地柔软的双层记忆海绵整体制成，厚度≥80mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洗。5.手术床最低台面≤499mm，最高台面≥1000mm。 5.手术床整机通过IPX5级防水等级测试。 | 1、电动手术床主床, 配床垫，头板，分体式腿板，主机（包含背板，臀板） 2、台柱应急控制面板 3、无线遥控器 4、托手架一对 5、麻醉屏架一个 6、托腿架一对 7、侧卧位附件包 8、肩托 | 无 | 3年 | 合同签订后收到有效票据15工作日内预付30%，验收合格后15日内付剩余70% | 国产 | 成都
JZDY-08-4 | 成都市级联盟单位 | 电动手术台 | 1 | 150 | 150 | 一、功能需求： 1、提供麻醉和手术的设备平台，骨外科手术过程中必要的工具。可实现外科常规手术体位的要求，尤其在骨科手术中存在明显优势；满足骨科的骨盆、四肢、粗隆间等部位诸多特殊手术体位的需求。 2、全碳钎维结构：360°无障碍透视，完美结合术中影像设备，兼容C型臂、O型臂以及术中导航设备； 3、双基座设计：床面长度2200mm，影像设备从床头到床尾无障碍移动，床面可实现前、后、侧方向的倾斜，为手术提供多方向入路的选择； 4、电动操控面板：带有显示屏，可显示运动、电量及手控锁定等状态，方便术中操作，且具备备用电池系统，断电情况下仍可继续手术； 5、记忆功能床垫：有效缓解压力，防止褥疮发生； 6、配备功能完善的下肢牵引系统，可实现对骨折端各种角度、高度的精准牵引（软、硬）复位和稳定的维持，并且可以实现与手术床上下平移和前后左右倾斜的同动，以满足术中出现体位变化的持续牵引； 7、配备组合式骨牵引架：用于骨科手术中骨骼复位牵引用，通过骨盆复位架搭建，利用骨牵引针逆向牵引，定向复位，实现对骨盆骨折的精准复位和维持；碳纤维材质，配合C臂/O臂透视，实现置钉通道的精准化。 | 配置要求： 主机 1 台 电源线 1 根 手控器 1 个 床板组件 1 套 手控器底座 1 个 会阴柱 1 个 床垫 1 个 床板延长导轨 4 个 手臂板 1 套 麻醉屏架 1 个 麻醉屏架固定器 1 个 卡腰架 1 套 卡腰架固定器 1 套 托腿架 1 套 托腿架固定器 1 套 悬空手臂板 1 个 悬空手臂板固定器 1 个 牵引架 1 套 组合式骨牵引架 1 套 | 无 | ≥3 | 一次性付款，5%履约保证金 | 国产 | 成都
JZDY-08-5 | 成都市级联盟单位 | 等离子宫腔电切系统 | 1 | 275 | 275 | 1、可以直接兼容等离子电切镜、高清摄像头、电子腹腔镜、3D电子腹腔镜、IR荧光腹腔镜、以及其他常用内窥镜； 2、具有窄带光成像功能，用于早癌筛查、肿瘤边界定位、以及术后复发早期发现； 3、具有影像增强功能、具有降噪技术具有不同的测光模式； 4、具备高清3CMOS摄像头，分辨率≥1920×1080，信噪比≥58dB，灵敏度≤3.0lux； 5、能量系统输出模式至少包含：生理盐水模式、单极模式、URO模式、双极模式等； | 配置要求： 1.显示器1台（≥27寸，液晶显示器2、分辨率≥1920X1080）； 2.膨宫泵（国产）1台（压力设定范围：5～400mmHg(2～53.3kPa)、 3.流量设定范围：0.1～1.0 l/min，膨宫管6根）； 4.图文工作站（国产）1套：能打印宫腔镜检查的报告、存储、采集、录制视频等； 5.仪器台车1台； 6.宫腔镜1支（镜子视角 12°，直径4毫米，可高温高压消毒，镜子工作长度≥210毫米）； 7.等离子双极宫腔电切镜组合鞘1支（26Fr持续灌流可旋转外管鞘，24Fr内管鞘。含标准闭孔器）； 8.双极被动工作手件1支； 9.双极电切环、双极电凝电极、双极球状电凝电极、双极滚筒状电凝电极、针状电凝电极各1支； 10.电极用灭菌管 一根； 11.高频电缆导线 一根； 12.3mm插头式导光束，可高温高压灭菌； 13.灭菌用置镜盒3套。 | 无 | ≥3 | 一次性付款，5%履约保证金 | 进口 | 成都
JZDY-08-6 | 成都市级联盟单位 | 体外膜肺氧合系统（ECMO） | 1 | 140 | 140 | 1.心肺功能替代/辅助2.气体交换核心功能3.循环支持功能4.温度管理5.抗凝管理6.智能报警与安全保障 | 1.硬件部分：氧合器、血泵、插管与管路、监测模块、控制台；2.软件部分：参数自适应调节，数据记录与传输，远程监控；3.ICU专用配件 |  | ≥3年 | 达到付款条件并收到正规发票后10个工作日 | 国产/进口 | 成都
JZDY-08-7 | 成都市级联盟单位 | 悬挂滚压泵150泵 | 1 | 140 | 140 | 在现有机器上悬挂一套滚压式大泵（做主泵）使用，应用于心脏及大血管体外循环手术。 | 主要参数： 1、配置悬挂式150mm单头滚压泵1个，悬挂于人工心肺机上作为体外循环的主泵作用； 2、驱动方式：直轴驱动； 3、具有马蹄形泵头：能使泵管道压力更平缓，减少对红细胞的破坏； 4、转速范围 ：0-250转/分钟； 5、泵头中心轴与泵体内壁同轴度≤0.03mm。 配置要求： 1、配置有独立的触摸屏控制面板，用于设置泵参数，显示和控制泵系统。 | 无 | 5 | 合同签订完成后，收到发票之日起10个工作日内支付合同总金额的50%。供应商将合同全部货物送至甲方指定地点，完成全部货物的安装，并经现场联合验收合格后，在验收合格并且收到发票之日起10个工作日内支付合同总金额的50%。 | 进口 | 成都
JZDY-08-8 | 成都市级联盟单位 | CT联动手术床系统 | 1 | 530 | 530 | 1、手术台系统能和CT影像设备在术中联合使用的手术台系统，提供可与CT、MRI术中使用，可更换的全碳纤床面和核磁外科床面，可提供手术体位支持，配合影像设备术中扫描操作需要，满足临床多学科开展联合手术需要。 2、手术台系统由固定式床柱、和影像设备术中联动使用的全碳纤床面、术中核磁床面和各床面转运小车以及各学科手术体位附件组成，用于复合手术室，根据不同手术和影像设备所要求的手术流程灵活选用全碳纤床面或核磁床面，与影像设备联动检查配合完成外科手术，使手术流程无缝转换。 3、当手术台系统与影像设备结合运用时，现场诊断，术中影像导航，术中时时图像观察获取特定位置影像，匹配不同种类的床面以及附件。4、在环境温度0-40℃和相对湿度≥85%下连续工作时间＞24小时。 4、动力系统：具备电动液压和电动机械两种驱动模式，手术床电动升降行程达≥700mm，每个动作有单独的齿轮或阀门控制，保证使用安全性。 5、触发式夜光遥控器，可存储10种手术体位，使用时可一键完成变换。全电动使用按键控制：≥20种功能，在遥控器显示面板显示手术床系统状态。 6、全碳纤床面，床下净空间（床面一端到床柱距离）最大≥1850mm，可满足各类极限体位最大术中检查范围。通过手术台面通过小车进行更换，可与滑轨CT、MR对接，完成患者术中检查的无缝转运。具有神外、心脏、血管、创伤、肿瘤、骨外、普外、泌尿各种复合手术等不同模块化床面组件和附件今后选择。 | 固定式安装床柱、全碳纤台面1套、核磁转运床面1套、无线遥控器1套、台面转运小车2套 | 无 | 原厂质保期2年 | 验收合格95%，一年后5% | 进口 | 成都
JZDY-08-9 | 成都市级联盟单位 | 盆底磁刺激仪 | 1 | 58 | 58 | 1.盆底肌刺激：压力性尿失禁、轻中度盆腔脏器脱垂、慢性盆腔炎、松弛型便秘等；2.骶神经刺激：急迫性尿失禁、尿潴留、大便失禁、慢性盆腔疼痛等；3.神经检测：骶神经精准定位治疗和阴部神经的传导速度测定。 | 1、分体式结构，座椅、双屏；2、磁刺激主机；3、内置液冷循环系统；4、双通道运动诱发电位监测模块；5、盆底运动检测模块 | 1. 最大磁感应强度≥8T，确保深层次神经刺激效果 2. 支持磁刺激、助力磁刺激、触发磁刺激、Kegel训练、多媒体训练等模式，覆盖主动与被动治疗场景。 3.具有体外评估功能，可用于评估盆底肌运动水平，评估指标包括：快速收缩阶段最大值、快速收缩阶段上升时间、快速收缩阶段恢复时间、持续收缩阶段平均值、持续收缩阶段变异性、持续收缩阶段上升时间、持续收缩阶段恢复时间。 | 原厂质保期3年(质保方式为整机全保，含主机、配套设备等) | 验收合格95%，一年后5% | 国产 | 成都
JZDY-08-10 | 成都市级联盟单位 | 骨科手术牵引系统 | 1 | 60 | 60 | 匹配骨科三维C臂、骨科G型臂、术中移动CT、O型臂、骨科导航系统等影像设备，开展全骨科手术. | 1.主机1台 2.碳素纤维床面板1套 3.床垫1套 4.线控器1套 5.肩侧垫1对 6.身体绑带1套 7.手托1对 8.手固定带1对 9.输液支架1套 10.麻醉屏架1套 11.移动边轨2套 12.支撑架1套 13.碳素头托1套 14.锁紧座2个 15.夹紧座2个 16.碳素纤维悬空骨科牵引架1套 17.上肢手术板 1套 18.肩部手术体位架1套 19.上肢手术牵引架1套 20.腿托1套 21.延伸边轨1套 | 无 | 原厂质保期1年(质保方式为整机全保，含主机、配套设备等) | 验收合格95%，一年后5% | 国产 | 成都
JZDY-08-11 | 成都市级联盟单位 | 骨科基础手术器械 | 1 | 120 | 120 | 1、小儿骨科手外器械1批； 2、小儿骨科踝关节器械1批； 3、小儿骨科髋关节器械1批； 4、小儿骨科手显微器械1批； 5、优质医用不锈钢制成，手感反馈好，金属耐疲劳 6、器械表面经亚光处理，不反光耐腐蚀，使用周期长； 7、剪刀特殊硬化处理，刀刃采用真空焊接碳钨镶片技术 8、持针器、镊子等采用真空焊接碳钨镶片技术，精细度高，术中夹持稳定； 9、骨凿等手柄采用高分子材料制成，手感舒适； 10、咬骨钳具备可拆卸、薄脚板、骨屑推出功能等设计； 11、器械涵盖品种，类型齐全，功能先进，精细耐用，能够满足小儿骨科的更多复杂手术需求； | 1、小儿骨科手外器械1批； 2、小儿骨科踝关节器械1批； 3、小儿骨科髋关节器械1批； 4、小儿骨科手显微器械1批； | 无 | 质保一年 | 验收合格95%，一年后5% | 进口 | 成都
JZDY-08-12 | 成都市级联盟单位 | 核磁专用麻醉机 | 1 | 140 | 140 | 用于磁共振检查下患者的麻醉或小儿做磁共振检查时的镇静。1、功能要求：气动电控 2、主机功能：支持兼容1.5T和3.0T的核磁扫描仪，可在磁场强度1000高斯以内环境中使用；气源标配氧气、笑气和空气;高精度的压差式流量传感器，双传感器不受水汽影响，使用寿命长; 采用上升式风箱，小儿麻醉不用更换风箱，使用精确，使用时间长; 3、新鲜气体混合系统要求： 具有快速充氧装置，最大能提供25-75L/min的氧气流速; 具备潮气量动态顺应性补偿，保证潮气量输送准确； 吸收罐：旁通开关与吸收罐固定控制杆为同一开关，操作简便,保证操作时的回路气密性；便于术中更换钠石灰；单罐体设计，总容量1.5L; 蒸发器系统：具有激光标定刻度，具备完善的温度、流量功能和互锁装置，十年免校准，免维护，最大刻度250ml，支持异氟醚ISO和七氟醚SEV；标配双罐位，采用同品牌Penlon蒸发器; 4、通气模块功能： 提供多种通气模式：容量控制通气模式（VCV）,压力控制通气模式（PCV),手控/自主呼吸模式（SPONT），同步间歇指令通气模式（SIMV），同步指令分钟通气模式（SMMV）和压力支持通气模式（PSV）； 5、通气呼吸机参数及设置范围： 潮气量设定值：20 - 1600mL； PEEP设置范围：OFF,4-30cmH2O； 呼吸频率设置范围： 4-100bpm； 吸呼比设置范围：5：1 -1：8； 压力限值 Pmax设置范围: 10－80 cmH2O； 吸气保持时间：可设置0-60%；8.4英寸彩色液晶触摸屏，操作简单便捷 6、报警显示和操作要求： 中文报警菜单，显示报警信息和报警限值，以便消除报警； 完善的三级优先声、光报警，报警内容：气道压力报警、分钟通气量报警、阻塞报警等，完善的监测系统保证患者安全；可选配原装废气处理排放系统AGSS装置及相关配件；可选配防磁台车、核磁输注工作站 | 1.台车*1 2.显示器模块*1 3.呼吸机模块*1 4.呼吸回路模块*1 5.蒸发器*1 6.驱动气连接管*1 7.气体输送开关连接线*1 8.氧气传感器线*1 9.波纹管*1 10.AP01-国标氧气气源软管 1（NIST）*1 11.AP01-国标笑气气源软管 1（NIST）*1 12.AP01-国标空气气源软管 1（NIST）*1 13.氧气传感器*1 14.硅胶管组件*1 15.CCC 三插直头加品字尾黑色电源线*1 16.CCC 品字公插加品字尾黑色电源线*1 17.数据传输线（直头）*1 | 无 | 5年 | 验收合格95%，一年后5% | 进口 | 成都
JZDY-08-13 | 成都市级联盟单位 | 核磁专用监护仪 | 1 | 120 | 120 | 产品适用范围：新生儿、儿童、成人.1、 产品基本参数：ECG、SPO2、NIBP；CO2，温度，etCO2都可以通过软件升级 2、 ECG ： 通道数：1通道.；波形扫描速度：25mm/s； 导联选择：I;II;III 心率范围：30-300BPM（分辨率：1BPM）； 心率正确性：± 5 BPM 或10 %； 心率显示平均值和刷新频率：8 次跳动；刷新频率最大16 秒； 心率计对心率变化的反应时间：HR变化从80到120 BPM: ≤ 6s；HR变化从80到40 BPM: ≤ 14s；心动过速的警报时间：B1-Vent 心动过速 (1mVpp, 206 bpm)；B2-Vent 心动过速 (2mVpp, 195 bpm) Gain； ECG数据传输介质 ：2.4GHz无线传输； ECG传感器内置电池使用时间：≥ 8 小时 3、 SpO2： 通道数：1通道；波形扫描速度：25mm/s； SpO2数据传输方法：2.4GHz无线传输；SpO2传感器内置电池使用时间 ：≥ 8 小时 4、 NIBP ； 通道数 ：1通道； 测量方式：成人、小儿和新生儿NIBP-套袖以及带NIBP-套袖充气接头的延长管 5、 CO2 ： 通道数：1通道； 测量方式：CO2鼻套管，与气体样本管线连接的导气管接头 | 病人监护仪主机 1 无线脉搏血氧仪传感器 1 SP02 适配器 3 NIBP压力软管 3 NIBP压力袖带 3 电线组件 1 手推车 1 | 无 | 5年 | 验收合格95%，一年后5% | 进口 | 成都
JZDY-08-14 | 成都市级联盟单位 | 神经导航术中定位系统 | 1 | 190 | 190 | 1.设备用途及适用范围:适用于神经外科手术的术前计划和术中定位引导 2.红外追踪定位系统摄像头数量不低于2个 3.系统定位误差：≤1mm (0.69mm)。 4.自动化机械臂自由度≥4 5.机械臂或定位装置支持被红外光学定位仪实时追踪并在系统中实时显示追踪状态。 | 1、主机工作站2、台车、3红外光学定位仪4、导航探针、5参考架、6颅脑导航软件、7自动定位装置、8激光瞄准器、9孔型和钳形手术器械适配器、10反光球 | 无 | 原厂质保期3年(质保方式为整机全保，含主机、配套设备等) | 验收合格95%，一年后5% | 国产 | 成都
JZDY-08-15 | 成都市级联盟单位 | 超声吸引系统 | 1 | 200 | 200 | 1、用于外科手术中软组织的破碎、冲洗和吸引，具备FDA和SFDA双重认证，并且有相应的文献证明。 2、主机参数：输出功率≥120W，吸引量0-660mmHg，冲洗量0-10ml/min，最小可控制在1ml/min,均可调节。 3、超精细组织选择打击模式具有自动功率增益打击效果，功率输出时可由小到大循环变化，控制面板可以演示。保证大功率打击下，血管神经等组织受到保护，不被破碎，当刀头停止切除肿瘤时设备能自动关闭吸引，避免刀头的吸引器对神经造成牵拉。 4、双频率：23-25KHZ和35-36KHZ两种工作频率。满足不同频率的手柄及刀头的升级拓展，可支持多科室使用。23-25KHz手柄有5种以上可选择刀头， 35-36KHz手柄6种以上可选择刀头，尤其需要有可重复使用的刀头作为可选配件。 5、组织选择性打击模式：主机具有标准组织选择模式和四种超精细组织选择打击模式，标准模式下刀头打击力度大，最大振幅达到350μm（微米）。 | 超声外科吸引系统：1套(含主机1台、防污阀1套、超声手柄2把、精密刀头2把、加长弯刀头2把、磨骨刀头2把、加强刀头2把，刀头拆装工具2套，复合管路2套等配置，) | 有4个等级及以上可供选择的组织选择功能。有可重复使用的刀头作为可选配件 | 原厂质保期1年(质保方式为整机全保，含主机、配套设备等) | 验收合格95%，一年后5% | 进口 | 成都
JZDY-08-16 | 成都市级联盟单位 | 术中神经监测系统 | 1 | 120 | 120 | 1.通过诱发电位、肌电图、脑电图、TOF 等项目，为手术医生提供中枢神经、周围神经、肌肉及麻醉用药的客观评价指标 实时反馈手术过程中神经的活动情况 2.提供神经接近探测功能 ，确认与神经结构的距离，保护神经功能 | 配置需求： 1.笔记本电脑，数量为1台 2.系统控制器，数量为1个 3.数字前置放大器，数量为2个 4.刺激延伸器，数量为2个 5.静音检测探头，数量为1个 6.术中神经电生理监测软件模块，数量为1个 7. 眼罩，数量为1个 8. 耳机，数量为1个 | 无 | 原厂质保期1年(质保方式为整机全保，含主机、配套设备等) | 验收合格95%，一年后5% | 国产 | 成都
JZDY-08-17 | 成都市级联盟单位 | 神经外科动力系统及工具 | 2 | 50 | 100 | 1、满足小儿神经外科手术中钻、铣、磨等骨质处理的功能需求； 2、马达与手柄一体化设计，减少术中功能切换与组装时间； 3、所有马达管腔均可用水冲洗，并配有专门清洗装置； 4、磨头尺寸从0.6mm-6mm可选，满足不同手术需求。 | 2套配置共包含： 1、多功能马达手柄 2、脑膜（铣刀）保护鞘 3、开颅钻头 4、铣刀片 5、磨钻头 6、往复锯锯片 7、垂体瘤手术镜子及器械 8、专用装载篮 | 无 | 原厂质保期1年(质保方式为整机全保，含主机、配套设备等) | 验收合格95%，一年后5% | 进口 | 成都
JZDY-08-18 | 成都市级联盟单位 | 经鼻颅底内镜机其器械 | 1 | 52 | 52 | 1.实现小儿经鼻内镜手术操作； 2.精细的内镜下操作器械，满足临床开展微创手术的需求。 | 经鼻颅底内镜及其器械：1套（根据不同的手术需求可供自由选配） | 无 | 原厂质保期3年(质保方式为内镜，器械质保3个月) | 验收合格95%，一年后5% | 进口 | 成都
JZDY-08-19 | 成都市级联盟单位 | 细胞牵张拉伸培养与实时观察分析系统 | 1 | 100 | 100 | 1.体外模拟细胞机械力学环境 2.提供单轴或双轴向拉伸力加载，支持同一培养板内受力与未受力细胞对比实验； 3.可同时运行不少于4个程序，并可扩展压力加载刺激和切应力加载刺激功能 4.电脑调控系统可精确设置拉伸周期、幅度、频率及持续时间 | 1、柔性基底牵拉力加载传导仪 1台 2、张力加载基板和一套密封垫 1套 3、25mm 加载站1套 4、储压设备1台 5、干燥过滤器1台 6、链接管1组 7、滤水器1套 8、真空负压泵1台 9、强化干燥正压泵1台 10、密封垫片1套 11、真空隔离阀1包 12、硅胶润滑油1管 13、显微实时观察设备1套 14、双向应力细胞培养板4块 15、应力加载培养控制工作站1套 | 无 | 原厂质保期3年(质保方式为整机全保，含主机、配套设备等) | 验收合格95%，一年后5% | 进口 | 成都
JZDY-08-20 | 成都市级联盟单位 | 小动物活体成像仪 | 1 | 100 | 100 | 1.通过成像仪检测带荧光的药物或者其他荧光染料在小动物体内的分布（主要组织器官）情况 | 1、科研级深度制冷CCD相机1套 2、F0.85电动变焦镜头1套 3、生命仓（恒温双层密闭机箱）1套 4、9位背照式滤光片轮1套 5、RGB多色荧光激发及接收装置1套 6、图像拍摄及分析工作站1套 | 无 | 原厂质保期3年(质保方式为整机全保，含主机、配套设备等) | 验收合格95%，一年后5% | 国产 | 成都
JZDY-08-21 | 成都市级联盟单位 | 细胞组织压力加载刺激培养系统 | 1 | 85 | 85 | 1. 二维/三维细胞培养的轴向应力加载 2. 组织样本的圆周应力加载 3. 三维培养体系的静态/周期性压力控制 | 1、压力加载传导仪1台 2、压力加载基板1套 3、夹固框架1个 4、固定盖板1套 5、亚克力支撑板1个 6、细胞组织压力加载无油烟电泵1台 7、压力培养板14块 8、进气链接管3卷 9、显微观察设备1套 10、预装细胞组织压力加载控制工作站 1套 | 无 | 原厂质保期3年(质保方式为整机全保，含主机、配套设备等) | 验收合格95%，一年后5% | 进口 | 成都
JZDY-08-22 | 成都市级联盟单位 | 简易型定性双轴拉伸测试仪 | 1 | 85 | 85 | 1. 具有4个及以上独立的高性能作动器，拉伸力可编码调控 2. 多种夹具选项， 3. 具有2个及以上高精度力传感器，并集成高分辨率成像以及非接触应变测量，能够控制实验过程、分析结果 4. 具有集成温控液体浴槽，提供稳定环境支持 5. 软件功能完备，可支持多模态测试与实时反馈 | 1、双轴拉伸试验机主机1套 2、样品固定爪 1套 3、夹具固定套件1套 4、样品切割工具1套 5、力学传感器2个 6、数据处理工作站1套 | 无 | 原厂质保期3年(质保方式为整机全保，含主机、配套设备等) | 验收合格95%，一年后5% | 进口 | 成都
JZDY-08-23 | 成都市级联盟单位 | 化学发光成像系统 | 1 | 60 | 60 | 1. 多模式成像，支持化学发光、比色法、荧光和免染成像，可同时检测多个目标蛋白和内参蛋白 2. 智能检测 3. 全自动马达驱动定焦镜头 4. 提供手动模式、累积曝光模式和化学发光预览模式等不同工作模式 | 1、荧光化学发光凝胶成像仪主机 1套 2、原装操作和分析软件1套 3、白光转化板1个， 4、图像拍摄及分析工作站1套 | 无 | 原厂质保期3年(质保方式为整机全保，含主机、配套设备等) | 验收合格95%，一年后5% | 进口 | 成都