## Sheet1
成都市妇女儿童中心医院医疗设备调研明细表（第二批）
序号 | 调研单位 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 进口/国产 | 送货地点 | 经销商 | 生产厂家 | 过保后维保全保方案价格（按照报价的%进行填报） | 满足需求预算范围内最低配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 低配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 低配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内中等配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 中配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 中配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内高档配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 高配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 高配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 可选配模块及各模块价格，若有多项 | 产品上市时间 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜中国医院综合排行榜A++++、A+++用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜 中国医院综合排行榜A++、A+、A的用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品三级甲等综合医院用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户） | 响应品牌近三年的市场占有率，并注明数据来源 | 如刚上市新产品无用户，请注明产品的具体情况及优势 | 参数反馈 | 备注
1 | 成都市妇女儿童中心医院 | 神经导航术中定位系统 | 1 | 190 | 190 | 1.设备用途及适用范围:适用于神经外科手术的术前计划和术中定位引导 2.红外追踪定位系统摄像头数量不低于2个 3.系统定位误差：≤1mm (0.69mm)。 4.自动化机械臂自由度≥4 5.机械臂或定位装置支持被红外光学定位仪实时追踪并在系统中实时显示追踪状态。 | 国产 | 成都市
2 | 成都市妇女儿童中心医院 | 接触式激光治疗机 | 1 | 210 | 210 | （一）半导体激光治疗设备主机： 1．激光治疗设备通过CFDA和FDA双重认证。 2，激光发生器为半导体材质，激光波长为0- 980纳米（nm）；脉冲开启时间（脉冲宽度）为 0.05—99秒（s）；脉冲关闭时间（脉冲间隔）为 0.01—99秒（s）； 3．智能型一体式设计，≥12英寸触摸屏操作界面； 4．激光最大输出功率 25瓦（W），可在 1—25瓦（W）之间进行调节选择，步进值 0.5瓦（W）； 5独立冷却系统： ①冷却系统可为光纤及刀头提供二种冷却模式：空气、二氧化碳； ②空气和二氧化碳冷却流速可在 0.2-1.4 升/分钟（L/min） 调节，步进值为 0.1升/分钟（L/min）； ； 6. 激光器冷却系统强制风冷+半导体制冷双重冷却模式，稳定性能佳。 7. 操作环境：可在温度：+5℃—+35摄氏度（℃），湿度：不大于 80%（无冷凝），污染等级：2 级；过压类别：Ⅱ类；规定海拔：≤3000米（m ）下工作； 8．激光安全措施： ①设置有钥匙开关：主机开关为钥匙开关；主机设置有待机和准备两种工作模式，可防止激光误发射； ②光纤接口识别：光纤接口设置识别装置，可防止光纤连接不正确时发射激光（防止误激发）； ③激光发射时有警示音； ④设置有红色紧急停止开关，在紧急时可快速停止发射激光； ⑤累计激光能量：累计激光能量及时间可在显示屏上查看； 9．具有预设模式 1、预设模式 2、自定义 1、自定义 2、自定义 3、普通模式六种智能模式可供选用，自定义 1、自定义 2、自定义 3、普通模式具有用户可编辑相关参数的功能。 10．双脚踏设计：脚踏 A 和脚踏 B 可独立设置输出功率、脉宽、脉冲间隔时间； 11. 自带瞄准光束低于 5毫瓦（mW） 的红色650纳米（nm）二极管激光。 （二）传输激光能量的光纤传输系统和附件 1.光纤： ①部分型号光纤设置有同轴冷却剂管路,可接通设备冷气系统，为刀头提供冷却 ； ②部分型号的手柄上设置有触摸控制开关，既可用手柄也可用控制激光发射。手柄前端长度及角度可自由设置 ； ③一体式的光纤刀头可直接接触组织提供切割、止血、汽化、凝固的功能，可在脑脊液环境使用； ④部分型号光纤可重复使用，推荐环氧乙烷灭菌。 2，治疗头（刀头）： ①刀头表面经过 WCE（波长转换效应）独家技术处理，可产生各种独特的温度梯度； ②刀头熔点可在 2030—2050摄氏度（℃） ； ③刀头最小直径在 0.2毫米（mm），对组织损伤小于 0.5毫米（mm），使用时可直接接触组织，进行精细切割，止血。 | 国产 | 成都市
3 | 成都市妇女儿童中心医院 | 超声吸引系统 | 1 | 200 | 200 | 1、用于外科手术中软组织的破碎、冲洗和吸引，具备FDA和SFDA双重认证，并且有相应的文献证明。 2、主机参数：输出功率≥120W，吸引量0-660mmHg，冲洗量0-10ml/min，最小可控制在1ml/min,均可调节。 3、超精细组织选择打击模式具有自动功率增益打击效果，功率输出时可由小到大循环变化，控制面板可以演示。保证大功率打击下，血管神经等组织受到保护，不被破碎，当刀头停止切除肿瘤时设备能自动关闭吸引，避免刀头的吸引器对神经造成牵拉。 4、双频率：23-25KHZ和35-36KHZ两种工作频率。满足不同频率的手柄及刀头的升级拓展，可支持多科室使用。23-25KHz手柄有5种以上可选择刀头， 35-36KHz手柄6种以上可选择刀头，尤其需要有可重复使用的刀头作为可选配件。 5、组织选择性打击模式：主机具有标准组织选择模式和四种超精细组织选择打击模式，标准模式下刀头打击力度大，最大振幅达到350μm（微米）。 | 进口 | 成都市
4 | 成都市妇女儿童中心医院 | 核磁专用麻醉机 | 1 | 140 | 140 | 用于磁共振检查下患者的麻醉或小儿做磁共振检查时的镇静。1、功能要求：气动电控或电动电控 2、主机功能：支持兼容1.5T和3.0T的核磁扫描仪，可在磁场强度1000高斯以内环境中使用；气源标配氧气、笑气和空气; 3、新鲜气体混合系统要求： 具有快速充氧装置; 具备潮气量动态顺应性补偿，保证潮气量输送准确； 吸收罐：旁通开关与吸收罐固定控制杆为同一开关，操作简便,保证操作时的回路气密性； 4、通气模块功能： 提供多种通气模式； 5、通气呼吸机参数及设置范围： 潮气量设定值：不高于20、不低于1400mL； PEEP设置范围：0-30cmH2O； 呼吸频率设置范围：上限不低于60bpm； 吸呼比设置范围：不低于4：1 -1：4； 压力限值 Pmax设置范围: 不高于15、不低于70 cmH2O； 吸气保持时间：上限不低于50%； 6、报警显示和操作要求： 显示报警信息和报警限值，以便消除报警； 报警内容：气道压力报警、分钟通气量报警、阻塞报警等，完善的监测系统保证患者安全；可选配原装废气处理排放系统AGSS装置及相关配件；可选配防磁台车、核磁输注工作站 | 进口 | 成都市
5 | 成都市妇女儿童中心医院 | 核磁专用监护仪 | 1 | 120 | 120 | 产品适用范围：新生儿、儿童、成人.1、 产品基本参数：ECG、SPO2、NIBP；CO2，温度，etCO2都可以通过软件升级 2、 ECG ： 通道数：1通道.；波形扫描速度：25mm/s； 导联选择：I;II;III 心率范围：30-300BPM（分辨率：1BPM）； 心率正确性：± 5 BPM 或10 %； 心率显示平均值和刷新频率：8 次跳动；刷新频率最大16 秒； 心率计对心率变化的反应时间：HR变化从80到120 BPM: ≤ 6s；HR变化从80到40 BPM: ≤ 14s；心动过速的警报时间：B1-Vent 心动过速 (1mVpp, 206 bpm)；B2-Vent 心动过速 (2mVpp, 195 bpm) Gain； ECG数据传输介质 ：2.4GHz无线传输； ECG传感器内置电池使用时间：≥ 8 小时 3、 SpO2： 通道数：1通道；波形扫描速度：25mm/s； SpO2数据传输方法：2.4GHz无线传输；SpO2传感器内置电池使用时间 ：≥ 8 小时 4、 NIBP ； 通道数 ：1通道； 测量方式：成人、小儿和新生儿NIBP-套袖以及带NIBP-套袖充气接头的延长管 5、 CO2 ： 通道数：1通道； 测量方式：CO2鼻套管，与气体样本管线连接的导气管接头 | 进口 | 成都市
6 | 成都市妇女儿童中心医院 | 骨科基础手术器械 | 1 | 50 | 50 | 1、小儿骨科手外器械1批； 2、小儿骨科踝关节器械1批； 3、小儿骨科髋关节器械1批； 4、小儿骨科手显微器械1批； 5、优质医用不锈钢制成，手感反馈好，金属耐疲劳 6、器械表面经亚光处理，不反光耐腐蚀，使用周期长； 7、剪刀特殊硬化处理，刀刃采用真空焊接碳钨镶片技术 8、持针器、镊子等采用真空焊接碳钨镶片技术，精细度高，术中夹持稳定； 9、骨凿等手柄采用高分子材料制成，手感舒适； 10、咬骨钳具备可拆卸、薄脚板、骨屑推出功能等设计； 11、器械涵盖品种，类型齐全，功能先进，精细耐用，能够满足小儿骨科的更多复杂手术需求； | 国产 | 成都市
7 | 成都市妇女儿童中心医院 | 神经外科动力系统及工具 | 2 | 50 | 100 | 1、满足小儿神经外科手术中钻、铣、磨等骨质处理的功能需求； 2、马达与手柄一体化设计，减少术中功能切换与组装时间； 3、所有马达管腔均可用水冲洗，并配有专门清洗装置； 4、磨头尺寸从0.6mm-6mm可选，满足不同手术需求。 | 进口 | 成都市
8 | 成都市妇女儿童中心医院 | 腹腔镜 | 10 | 10 | 100 | 1、采用HOPKINS 技术的柱状晶体镜 2、视角30°，直径10mm，长度≧310mm，辨率:≧9.36LP/mm。 3、照度≧1500lx，有效景深范围3-100mm。在A标准照明体显色指数≧90Ra;在D65照明体下显色指数≥88Ra 4、综合镜体光效≧0.612SLeR，综合边缘光效≧0.263SLe-Z，有光照率≧1326DM。 5、支持预真空高温高压消毒，温度范围270°F-272°F，压力27psi。 | 进口 | 成都市
9 | 成都市妇女儿童中心医院 | 眼表面干涉仪 | 1 | 50 | 50 | 一、适用范围：用于诊断干眼程度，可对泪膜干涉成像 二、技术参数 1.软件要求： 1.1 测量技术：干涉测量技术、红外成像技术、Placido盘技术 1.2 测量光源： 红外LED 波长：850nm 白色LED 波长：440nm-700nm 钴蓝色光 波长：410nm-520nm 1.3 对焦方式：自动对焦、手动对焦 1.4 采集模式：单张拍摄、多张拍摄、视频拍摄 1.5 相机分辨率：500万像素 1.6 干眼检查功能： 1.61 检查模式：支持3种检查模式：15s快速导航，智能导航，常规检查 1.62 快速导航模式：支持15秒快速导航：NIBUT、泪河高度、脂质层厚度、眨眼分析，四项检查同步测量，15秒完成检测，自动分析给出量化结果 1.63 智能导航模式：2min完成检查，NIBUT与泪河高度同时测量，脂质层厚度与眨眼分析同时测量，自动分析给出量化结果 1.64 干眼自动评估系统：支持自动诊断干眼各项指标正常与否功能 1.65 可提供3种干眼问卷，中国干眼问卷&OSDI&DEQ5报告，可自动评分，自动诊断干眼严重程度 1.66 非侵入泪膜破裂时间测定：不限定采集时间，一次测量可进行多段眨眼间隔泪膜破裂分析 1.67 非侵入泪膜破裂时间参数：动态视频、泪膜破裂地形图、泪膜破裂分布曲线、首次破裂时间、平均破裂时间 1.68 泪河高度测量：AI自动测量，同时支持手动测量模式 1.69 脂质层厚度测量：利用干涉测量板干涉成像，脂质层厚度测量精度1nm 1.610 脂质层厚度显示范围：0-100+nm 1.611 脂质层厚度测量：支持360度方位的脂质层厚度测量 1.612 眨眼分析参数：眨眼频率、不完全眨眼次数、完全眨眼次数、眨眼间隔、瞬目质量 1.613 瞬目质量测量范围：0-100 1.614 睑板腺量化分析：通过红外技术拍摄上下睑板腺，可自动进行缺失率量化分析 1.615 睑板腺量化分析：可提供睑板腺3D成像 1.616 睑缘分析：可提供睑缘和腺体开口高清图像 1.617 眼红分析：高清拍摄结膜血管图像，通过与分级量化模版比对分级，评估结膜充血严重程度。 1.618 螨虫检查：提供睫毛根部的袖套状分泌物及鳞屑高清图片，通过与分级量化模版比对，评估蠕行螨睑缘炎严重程度。 1.619 角膜染色观察：利用钴蓝光评估角膜上皮完整性，检查角膜炎症或黏蛋白缺乏型干眼，通过与分级量化模版比对分级。 1.620 干眼综合报告：一键自动生成单页综合诊断报告，提供五边形雷达图，自动诊断干眼类型 1.621 干眼评估报告模式：自动生成报告，支持6种报告模式：综合报告、单页报告、治疗报告、随访报告、单目报告、双目报告 1.622 干眼随访分析管理系统：支持随访功能，提供各项干眼指标随访分析曲线进展图，跟进干眼治疗进展 1.623 治疗方案：系统支持根据干眼诊断结果，自动提供个性化治疗方案功能 2.硬件要求 2.1 采用电脑一体机 2.2 输出1：USB 3.0 2.3 医用升降台 | 国产 | 成都市
10 | 成都市妇女儿童中心医院 | 血液成分分离机 | 1 | 60 | 60 | 1、高效分离:能够快速、精准地分离血液中的目标成分（如造血干细胞、外周血单个核细胞等） 2、高纯度:分离的目标成分需达到移植要求的纯度，减少杂质对移植效果的影响 3、高回收率:最大限度回收目标成分，降低供体血液浪费。 4、安全性:设备需具备完善的安全保护机制，防止血液污染和交叉感染。 5、儿童适用:设备需适应儿童供体的生理特点，操作简便，减少不适感。 | 进口 | 成都市
11 | 成都市妇女儿童中心医院 | 盆底磁刺激仪 | 1 | 58 | 58 | 1.盆底肌刺激：压力性尿失禁、轻中度盆腔脏器脱垂、慢性盆腔炎、松弛型便秘等；2.骶神经刺激：急迫性尿失禁、尿潴留、大便失禁、慢性盆腔疼痛等；3.神经检测：骶神经精准定位治疗和阴部神经的传导速度测定。 | 国产 | 成都市