## Sheet1
成都市妇女儿童中心医院医疗设备调研明细表（第一批）
序号 | 调研单位 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 特殊配置要求 | 进口/国产 | 送货地点 | 生产厂家 | 过保后维保全保方案价格（按照报价的%进行填报） | 满足需求预算范围内最低配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 低配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 低配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内中等配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 中配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 中配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内高档配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 高配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 高配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 可选配模块及各模块价格，若有多项 | 产品上市时间 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜中国医院综合排行榜A++++、A+++用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜 中国医院综合排行榜A++、A+、A的用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品三级甲等综合医院用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户） | 响应品牌近三年的市场占有率，并注明数据来源 | 如刚上市新产品无用户，请注明产品的具体情况及优势 | 参数反馈 | 备注
1 | 成都市妇女儿童中心医院 | 高级智能儿童模拟病人 | 1 | 64 | 64 | 医院建设美国儿童心脏协会(AHA)儿童高级生命支持课程（PALS）培训中心需要此模型。 一、基本功能要求 1、智能儿童模拟人，无线连接模拟人连接盒、触屏导师工作站及模拟监护仪 。压缩机需内置在模拟病人体内，压缩机声音不会干扰模拟病人的听诊声音。具有外接电源和电力供应系统。 2、具有真实体外电除颤与虚拟体外除颤、AED除颤训练，能够自动感应模拟人心律，判断是否需要除颤，病情会根据病例设定自动发生变化，除颤放电等操作会自动记录在模拟人的评估报告系统中。 3、具有逼真的气道与解剖结构标记，可行球囊面罩通气，经口或经鼻插管，喉罩气道或气管插管（ET），可使用Sellick环状软骨加压手法，模拟≥2种舌水肿，肺可开和闭合，可插入鼻胃管。 4、具有自主呼吸，可模拟单侧或双侧胸部起伏，呼吸频率可调节。双肺可听诊，包括：正常呼吸音、肺炎、干罗音、喘鸣音等，呼吸音与呼吸率同步。 5、可听诊肠鸣音、心音，包括正常心音、主动脉瓣狭窄、收缩期杂音、低沉杂音等。 6、具备≥2000种心电图，生命体征可随心电变化治疗自动改变；可进行3导联心电图监护，可在监护仪上实时显示十二导联心电图； 7、可测血压，触诊颈动脉、肱动脉和桡动脉，并且与心电图同步，脉搏强度随血压变化，8、CPR符合2025年AHA指南，CPR按压产生明显的脉搏、血压波形和心电图。持续胸外按压可以被模拟人监测和记录在日志中，具有逼真的按压深度和阻力。 9、手臂可静脉注射，有真实回血；可模拟胫骨穿刺，骨髓腔输液。具备药物系统，所有药物反应、生理变化、治疗预期效果都可自行设定预存，正确或错误用药方案都会使模拟人自动产生相应生理变化 10、模拟人可模拟抽搐，强度可调节；可变化瞳孔：正常、散大、收缩状态。 11、内置语音库，可发出咳嗽、呕吐、叫声等，导师可通过模拟人发出声音，与学生对话。 12、监护仪可显示≥200张X线片，12导联心电图，生化检验报告系统，可监测和做病人的生化检查检验单、分泌物和排泄物的化验单，自定义图像及视频，屏幕可同时显示≥4个波形：心电图（实时12导联）、SpO2（血氧饱和度）、WP（肺毛压）、ABP（动脉血压）等；调节波形增幅和速度，调节监测参数报警上下限，并发出报警声。 13、病例编辑系统可于同一时间内显示≥25个参数：心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、外周体温、体核体温（血温）、有创动脉血压、肺动脉压、CO2、et CO2、O2、N2O、呼吸率、TOF、CVP、心输出率、AGT、颅内压。 14、支持病例系统编写生理驱动自动病例，运行后可根据学员操作自动做出对应的生理反应。全中文病例编辑系统，可支持用户选择自己的电脑编写病例。支持主题模式编写，可以设定半自动的病例。支持添加导师指导信息，可在模拟人运行病例过程中，显示提示导师关于病例运行的信息。 15、模拟人具备≥500个经由国际认证在线病例可使用，包含案例概况、教学目标、教学对象、案例运行时间、复盘时间、物品准备清单、教学场景设置、病例运行的学员导言、病人信息概览、预期的正确操作、引导性反馈问题等。 产品配置： 高级智能儿童模拟病人1套 导师控制工作站1套 学生监护仪工作站1套 心肺复苏反馈系统1套 AED除颤训练系统1套 | 无 | 国产 | 成都市
2 | 成都市妇女儿童中心医院 | 心脏手术精细器械 | 1 | 150 | 150 | 用于先心病侧开胸微创手术治疗 因为特殊的手术部位及手术路径，需要该套手术器械的设计满足临床操作需求 1 胸腔组织钳 双关节勺状钳口套带钳，弧高20mm，杆径4mm，总长220mm，微弯手柄 2 *胸腔组织钳 双关节勺状钳口套带钳，弧高28mm，杆径4mm，总长220mm，10°微弯手柄 3 胸腔组织钳 双关节大弧型钳口分离钳，弧高34.5mm，15°弯手柄，工作距离114mm，杆径4mm，总长220mm。10°微弯手柄 4 *胸腔组织钳 双关节直角分离钳，钳口10mm，钝头，杆径4mm，总长220mm，10°微弯手柄 5 *胸腔组织钳 双关节精细直角分离钳，精细头10mm，杆径4mm，总长220mm，10°微弯手柄 6 *胸腔组织钳 双关节无损伤主动脉阻断钳，头长45mm，工作长度100 mm，杆径7mm， 柄弯50度，1x2齿，头部2.6x2.4mm 7 *胸腔组织钳 双关节无损伤主动脉阻断钳，头长55mm，工作长度110mm，杆径7mm， 柄弯50度，1x2齿，头部3.0x2.8mm 8 胸腔心血管外科用持针钳 微创持针钳，头端2x10mm，7/0-5/0，杆径3.5mm，弯头带锁，碳化钨涂层钳口，工作距离130mm，总长245mm，可拆卸冲洗通道，黑色PVD涂层，PEEK手柄 9 显微镊 微创无损伤镊，钳口1.5*11mm，直头，单侧联动，杆径3.5mm，工作距离130mm，260mm,可拆卸鲁尔冲洗口，黑色PVD涂层，PEEK手柄 10 胸腔心血管外科用持针钳 微创持针钳, 头端1.0x6.5mm，8/0-6/0，杆径2.7mm，弯头，标准锁，工作距离100mm，可拆卸冲洗通道，黑色PVD涂层，PEEK手柄 11 *显微镊 微创精细迷你心内抓持镊，直头，杆径2.7mm，工作距离100mm，可拆卸冲洗通道，黑色PVD涂层，PEEK手柄 12 胸腔心血管外科用剪 微创用精细分离剪刀，弯头, 单联动，杆径3.5mm，工作距离100mm，可拆卸冲洗通道，PEEK手柄 13 *胸腔心血管外科用剪 微创用精细分离剪刀，缩窄头, 双联动，杆径3.5mm，工作距离100mm，可拆卸冲洗通道，PEEK手柄 14 胸腔心血管外科用持针钳 微创持针钳，头端2x10mm，7/0-5/0，杆径3.5mm，弯头带锁，碳化钨涂层钳口，工作距离130mm，总长245mm，可拆卸冲洗通道，黑色PVD涂层，PEEK手柄 15 *显微镊 微创无损伤镊，钳口1.5*11mm，直头，单侧联动，杆径3.5mm，工作距离130mm，260mm,可拆卸鲁尔冲洗口，黑色PVD涂层，PEEK手柄 16 *胸腔心血管外科用持针钳 微创持针钳, 头端1.0x6.5mm，8/0-6/0，杆径2.7mm，弯头，标准锁，工作距离130mm，可拆卸冲洗通道，黑色PVD涂层，PEEK手柄 17 显微镊 微创精细迷你心内抓持镊，直头，杆径2.7mm，工作距离130mm，可拆卸冲洗通道，黑色PVD涂层，PEEK手柄 18 胸腔心血管外科用剪 微创用精细分离剪刀，弯头, 单联动，杆径3.5mm，工作距离130mm，可拆卸冲洗通道，PEEK手柄 19 *胸腔心血管外科用剪 微创用精细分离剪刀，缩窄头, 双联动，杆径3.5mm，工作距离130mm，可拆卸冲洗通道，PEEK手柄 20 显微镊 微创无损伤镊，钳口1.2*15mm，直头，杆径3.4mm，工作距离170mm,尾部鲁尔冲洗口，黑色PVD涂层，PEEK手柄 21 显微镊 微创心内操作精细尖镊，钳口1.2x8mm，直头，杆径3.5mm，工作距离170mm，尾部鲁尔冲洗口，黑色PVD涂层，PEEK手柄 22 胸腔心血管外科用持针钳 微创持针钳，头端1x10mm，杆径3.5mm，8/0-6/0，弯头带锁，碳化钨涂层钳口，工作距离170mm，尾部鲁尔冲洗口，黑色PVD涂层，PEEK手柄 23 胸腔心血管外科用持针钳 微创持针钳，头端2x10mm，杆径3.5mm，7/0-5/0，弯头带锁，碳化钨涂层钳口，工作距离170mm，尾部鲁尔冲洗口，黑色PVD涂层，PEEK手柄 24 *胸腔心血管外科用剪 微创用精细分离剪刀，左侧弯头,单关节联动， 杆径Ø 3.4mm，工作距离170mm，尾部鲁尔冲洗口，黑色PVD涂层，PEEK手柄 25 *打结器 迷你型打结器，杆径3mm，工作距离180mm，总长320mm，尾部鲁尔冲洗口，黑色PEEK手柄 26 刀柄 精细微创长刀柄，230mm，圆手柄 27 心脏拉钩 微创调线钩，直角3mm精细头端，总长240mm，圆手柄 28 吸引管 小儿微创心脏吸引器，45°弯头，头部近端侧孔设计，管径3.3mm，总长210mm 29 *吸引管 微创心脏吸引器，45°弯手柄，圆手柄笔式握持设计，头部近端侧孔设计，管径6mmmm，工作距离150mm，尾部皮管接口可自动旋转调整设计 30 吸引管 微创心脏吸引器，45°弯手柄，圆手柄笔式握持设计，头部近端侧孔设计，管径6mmmm，工作距离200mm，尾部皮管接口可自动旋转调整设计 31 心脏拉钩 精细血管手持拉钩，4mm头端，微弯柔性可调角度，总长240mm 32 *心脏拉钩 主动脉阻断带过带器，总长250mm，可旋转手柄设计，工作距离160mm，弧高23mm，头端4mm扁平孔 33 *心脏拉钩 总长250mm，弯手柄50°工作距离150mm，杆径5mm，可自动伸缩叶片，2个环形叶片20mm和25mm 34 胸骨牵开器 两叶片肋间牵开器，臂长60mm，最大牵开范围80mm，叶片尺寸21x18mm 35 显微持针钳 直头7/0，钻石涂层，有锁，圆柄，210mm，不锈钢，黑色涂层 36 显微持针钳 直头6/0，钻石涂层，有锁，圆柄，210mm，不锈钢，黑色涂层 37 显微持针钳 直头5/0，钻石涂层，有锁，圆柄，210mm，不锈钢，黑色涂层 38 显微镊 DeBakey无损伤镊，1.2mm，直头，圆柄，210mm，不锈钢，黑色涂层 39 显微镊 圈镊，1.0mm，直头，圆柄，210mm，不锈钢，黑色涂层 40 显微镊 精细圆柄显微无损伤血管镊，头端1.2mm，直头，碳化钨涂层钳口，230mm，黑色PVD涂层，尾部轻型扁柄 41 拉钩 猫耳朵拉钩，头部微弯，头宽14mm，总长160mm 42 拉钩 猫耳朵拉钩，头部微弯，头宽12mm，总长160mm 43 心脏拉钩 马鞍形心内拉钩，弯头宽6mm，总长180mm 44 心脏拉钩 马鞍形心内拉钩，弯头宽15mm，总长180mm 45 拉钩 精细双头手持拉钩，小锄头6x20mm，猫耳朵12mm，总长180mm | 无 | 国产 | 成都市
3 | 成都市妇女儿童中心医院 | 射频热疗机 | 1 | 80 | 80 | 肿瘤射频热疗机具备深度精准控温、实时动态测温、自适应能量调控。配备体表/腔内治疗头，覆盖深部（腹腔/盆腔）、浅表（乳腺/肢体）、腔道（直肠/食管）肿瘤，用于妇女儿童肿瘤常规放化疗的辅助治疗 1.透热深度≥8cm，可调控。 2.热剂量指标：治疗温度：35-45℃，可调；温度阈值：靶区内T90（90%靶区达到的温度）≥40℃；T50＞41℃。 3.加热方式：射频加热 4.工作频率：≤42MHz 5.射频功率：输入功率≥3000VA，输出单组极板≥700W 6.加热时间：范围0-120分钟，连续可调。 7.测温技术：非金属高阻测温线，多通道连续不停机实时测温技术，测温范围：30-45℃，测温精度≤±0.3℃。 8.激光定位：引导光标准确锁定加热范围 9.具备安全防护机制：如内置过热（超温）急停、阻抗监测及皮肤冷却系统，并且具有提示报警功能 10.屏蔽技术：抗电磁波和电流干扰。 硬件： 1.电极板数量：≥2个电极板 2.制冷装置：热疗水冷装置或水袋 3.治疗床板：耐用，过载保护功能，符合国家相关行业标准（如有损坏，具备无偿更换服务。） 4.具有视频监控功能。 5.主机1台，配置运行内存≥4G，硬盘≥1T，配置彩色喷墨打印机1台、≥19寸液晶显示器1台。 6.实现满足射频热疗机屏蔽要求的机房装修 软件： 1.具备智能用户界面与数据管理：可建立数据病历库，制定热疗计划功能，具备显示、存储、导出治疗参数、实时温度数据及温度曲线等功能，支持DICOM接口与医院信息系统对接。 2.具有病例存储和查询功能，储存能力大于5万人次； 3.显示治疗时间和治疗次数及剩余次数； 4.主机显示面板：显示功率、栅压、治疗时间，配备烟雾报警指示灯、输出故障指示灯、双重超温报警指示灯； 5.在软件界面实时显示患者血压、脉搏等生命体征参数实时监测； 6.故障自诊断功能,自动显示故障信息并停机；紧急停机、手动停机功能，确保治疗安全。 | 有无耗材。有则提供耗材名称、单价、使用寿命 | 国产 | 成都市