## Sheet1
成都市妇女儿童中心医院医疗设备调研明细表（第一批）
序号 | 调研单位 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 特殊配置要求 | 进口/国产 | 送货地点 | 生产厂家 | 过保后维保全保方案价格（按照报价的%进行填报） | 满足需求预算范围内最低配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 低配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 低配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内中等配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 中配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 中配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内高档配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 高配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 高配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 可选配模块及各模块价格，若有多项 | 产品上市时间 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜中国医院综合排行榜A++++、A+++用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜 中国医院综合排行榜A++、A+、A的用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品三级甲等综合医院用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户） | 响应品牌近三年的市场占有率，并注明数据来源 | 如刚上市新产品无用户，请注明产品的具体情况及优势 | 参数反馈 | 备注
1 | 成都市妇女儿童中心医院 | 射频热疗机 | 1 | 80 | 80 | 具体参数： 肿瘤射频热疗机具备深度精准控温、实时动态测温、自适应能量调控。配备体表/腔内治疗头，覆盖深部（腹腔/盆腔）、浅表（乳腺/肢体）、腔道（直肠/食管）肿瘤，用于妇女儿童肿瘤常规放化疗的辅助治疗 1.透热深度≥8cm，可调控。 2.热剂量指标：治疗温度：35-45℃，可调。 3.加热方式：射频加热 4.工作频率：≤42MHz 5.射频功率：输出功率单组极板 ≥ 700W 6.加热时间：范围0-120分钟，连续可调。 7.测温技术：非金属高阻测温线，多通道连续不停机实时测温技术，测温范围：30-45℃，测温精度≤±0.3℃。 8.具备安全防护机制：如内置过热急停（超温报警）、阻抗监测及皮肤冷却系统，并且具备报警功能。 9.具备屏蔽技术：抗电磁波和电流干扰。 10.具备接入医院现有HIS系统 硬件： 1.电极板数量：≥2个电极板 2.制冷装置：热疗水冷装置或水袋 3.治疗床板：耐用，过载保护功能，符合国家相关行业标准（如有损坏，具备无偿更换服务。） 4.具有视频监控功能。 5.工作站1台。 6.实现满足射频热疗机屏蔽要求的机房装修。 软件： 1.具备智能用户界面与数据管理：可建立数据病历库，制定热疗计划功能，具备显示、存储、导出治疗参数、实时温度数据及温度曲线等功能,需接入医院的HIS系统。 2.具有病例存储和查询功能，储存能力大于5万人次； 3.显示治疗时间和治疗次数及剩余次数； 4.主机显示面板：显示功率、栅压、治疗时间，配备烟雾报警指示灯、输出故障指示灯、双重超温报警指示灯； 5.故障自诊断功能,自动显示故障信息并停机；紧急停机、手动停机功能，确保治疗安全。 | 有无耗材。有则提供耗材名称、单价、使用寿命 | 国产 | 成都市