## Sheet1
成都市妇女儿童中心医院医疗设备调研明细表（第二批）
序号 | 调研单位 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 特殊配置要求 | 进口/国产 | 质保要求 | 送货地点 | 生产厂家 | 过保后维保全保方案价格（按照报价的%进行填报） | 满足需求预算范围内配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 产品上市时间 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜中国医院综合排行榜A++++、A+++用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜 中国医院综合排行榜A++、A+、A的用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品三级甲等综合医院用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户） | 响应品牌近三年的市场占有率，并注明数据来源 | 如刚上市新产品无用户，请注明产品的具体情况及优势 | 参数反馈 | 备注
1 | 成都市妇女儿童中心医院 | 移动式手术照明灯 | 1 | 6.5 | 6.5 | 1.1中心照度：主流LED款≥150,000 lx（部分高端达160,000 lx），最低不低于40,000 lx 。 1.2色温：4,000–5,000 K（偏暖的自然光，减少术者视觉疲劳），支持4,300–4,400 K固定档更专业 。 1.3显色指数（CRI/Ra）：≥95（R9≥90为佳），确保组织、血管等细节色彩真实还原 。 1.4光柱深度：≥80 cm（深腔手术需求)。 1.5光斑调节：支持无级或分段调节，常见范围100–300 mm，调光斑时亮度不波动 。 1.6无影效果：双遮板无影率≥48%，深腔照明率≥95%。 2.光源与寿命 2.1光源类型：主流为LED模组，寿命≥60,000小时，部分达100,000小时，免频繁更换。 2.2热辐射控制：辐照度密度≤3 mW/(m²·lx)，术野温升≤2℃，头部温升≤0.5℃（减少长时间手术不适） 。 3结构与灵活性（适配移动场景） 3.1移动稳定性：带自锁脚轮，移动轻便、定位稳固，倾倒风险低 。 3.2调节范围：灯头可360°旋转，弹簧臂上下摆动≥80°，高度调节≥118 cm，适配不同手术台高度。 3.3 操作设计：中置/侧置可消毒手柄，开关、调光按键布局合理，单手易操作。 4.安全与合规（医疗必备） 4.1执行标准：必须符合GB 9706.1（医用电气安全）、YY 0627（手术无影灯专用）及YY 0505（电磁兼容）。 4.2电气安全：具备漏电流保护（正常≤0.5 mA）、介质强度（1500V/1分钟无击穿） 。 4.3光生物安全：通过无蓝光危害认证，避免光损伤 。 | 断电后蓄电功能2小时以上 | 国产 | ≥5年 | 成都市
2 | 成都市妇女儿童中心医院 | 双层吊塔 | 7 | 8 | 56 | 1.吊塔最大安全承重应为标称工作承重的四倍，提供省级及以上医疗器械检测所提供的检验报告； 2.吊塔产品符合欧盟认证，并提供产品符合认证及声明； 3.吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统； 4.所有吊塔均须配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移； 5.气电箱上气体终端及强弱电终端可位于箱体同侧同面，便于临床观察及线缆管理，提供实物照片或彩页证明； 6.吊塔采用气电分离式设计，以保证使用安全，提供省级医疗器械检测所出具的检验报告； 7.吊塔防护等级不小于IP20，外壳防火等级至少为UL94-V1级，以保证使用安全； 8.吊塔电源为单相220V电源，有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A； 9.电源可采用模块化设计，装机后仍可根据临床需求不拆卸吊塔随时增加插座数量，也可随时灵活调节插座高度位置； 10.吊塔具备防电磁干扰测试，提供电磁兼容测试报告； 11.气体终端要求：各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能；插座插头可保证不低于2万次以上的插拔，可带气维修； 12.吊塔采用欧标的医用气体管路系统，气体终端符合ENISO 9170-1标准，医用气体软管符合ENISO 5359标准，提供省级医疗检测机构的检测报告证明； 13.抽屉为铝合金材质，采用自吸合方式打开闭合，方便医护人员操作； 14.吊塔具备抗7级以上地震测试，提供第三方抗震报告； 15.吊塔具备轴承承载≥10万次证明，提供省级第三方检测报告； 16.吊塔具备Rohs认证，提供认证证书； 17.吊塔基础架平缓施加荷载至8000N.m的试验扭矩，法兰盘水平偏角≤0.4°，提供市级及以上检验报告证明； 18.吊塔外壳涂膜附着力参照ISO2409-2013测试方法，附着力达到等级0，提供第三方测试报告； 19.吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照ISO9227:2017标准，外观评价参照ISO10289-1999，评价等级为10，提供第三方测试报告； 20.吊塔具备内藏式导轨，便于托盘灯各种附件安装，防止刮花，提供实物照片证明； | 吊塔配置要求 1、吊臂、气电箱旋转角度≥340°； 2、单旋转臂，总长≥750mm； 3、竖式气电箱长度≥800mm； 4、最大标称工作承重≥300Kg，提供省级及以上医疗器械检测所出具的检验报告； 5、附件配置： 标准气体插座（氧气，空气，负压吸引，麻醉废气），并包含所有插头； 6、国标电源插座10个； 7、六类网络接口2个，等电位端子2个； 8、二层设备托盘，其中一层带抽屉，托盘为纯平橘纹无内陷设计，不纳垢便于清洁，托盘最大标称工作称重应不小于80KG，抽屉最大标称工作称重应不小于15KG，供省级及以上医疗器械检测所出具的检验报告； | 国产 | ≥5年 | 成都市
3 | 成都市妇女儿童中心医院 | 双头无影灯 | 7 | 20 | 140 | 1.子母灯设计，采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。 2.手术灯弹簧臂调节轻便不漂移。 3.灯头为多边形超薄设计，具有良好的层流穿透效果。 4.灯盘一体成型操作扶手，便于非洁净区人员移动手术灯位置的同时，医护人员清洁时不会留残留污染，影响洁净消毒效果。 5.手术灯灯头符合IP54防水防尘等级，提供IP54防水防尘认证。 6.洁净区人员可通过中置消毒手柄移动手术灯位置，中置手柄可耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌。 7.母灯中心照度160,000Lx，子灯中心照度140,000Lx。 8.光柱深度1200mm。 9.光斑直径可以调节，满足最小光斑直径d10为140mm，最大光斑直径d10为320mm。 10.d50/d10最小光斑直径下为60%，最大光斑直径d50/d10值为70%。 11.母灯深腔照明率100%。 12.母灯在阴影管理模式开启状态，6级照度模式下深腔照明率为100%，单遮板无影率为100%，双遮板无影率为100%。 13.显色指数Ra： 97 14.显色指数R9： 97 15.具备色温可调功能，可调范围3500K-5100K。 16.无影灯具备防电磁干扰测试，提供电磁兼容测试报告。 17.无影灯中置手柄具备生物兼容性。 18.手术灯具备模块化安装功能，并且后期可升级。 19.采用触摸屏式控制操作方式。除了提供光斑、照度等操作外，另可提供不少于6组的分术式调节功能，方便医护人员在不同手术模式下快速切换。 20.配置27寸高清液晶医用显示器：屏幕分辨率：1920X1080，纵横比：16：9，视角：178°/ 178°，信号输入接口：DP、DVI、HDMI、S-VIDEO |  | 国产 | ≥5年 | 成都市